## Sheet1
采购需求目录一览表-佳木斯市结核病医院（佳木斯市肿瘤医院）2026年医用耗材及检验检测试剂集中招标采购项目（第一批）
序号 | 类别 | 目录代码 | 产品名称 | 需求描述 | 国产或进口 | 适用范围/预期用途 | 单位 | 预算价格（元） | 参考要求
1 | 医用耗材 | H0001 | 麻醉面罩 | 插管式5# | 国产 | 临床麻醉时使用。无菌。 | 个 | 94 | 组成：由罩体、气囊、密封盖、牙垫、单向阀、挂钩、波纹管、接头、固定带组成。 参数： 1、罩体应透明、洁净、无杂质，完整无破损。 2、牙垫表面应光滑、洁净、无毛刺。 3、面罩上挂钩可以承受15N的静拉力≥30S不得断裂或严重变形。 4、单向阀应符合GB/T1962.1-2015标准中6:100（鲁尔）内圆锥接头的规定。 5、接头应符合YY/T1040.1-2015标准规定的15mm外圆锥接头。 6、波纹管为可伸缩半透明或透明的管子，拉伸前长度为75.5mm±5mm，拉伸后长度为158mm±10mm。 7、面罩插孔与密封盖的密封性能应良好，在（6±0.3）kpa的气压下泄漏速率应不超过25ml/min。 8、固定带长度550mm±20mm，宽度20mm±2mm。
2 | 医用耗材 | H0002 | 一次性脑电传感器 |  | 国产 | 与脑电监测设备配套使用，供采集、传输脑电生物信号。 | 个 | 230 | 由电极芯片、聚酯感光层和银-氯化银传感导线组成，为一次性使用产品。 参数： 1.交流阻抗：每一单独的胶对胶电极对的阻抗应≤3KΩ； 2.直流失调电压：失调电压≤100mV； 3.除颤过载恢复：电极对10HZ交流阻抗≤3KΩ； 4.复合失调不稳定性和内部噪声：一对胶对胶连接的电极对经1min的稳定器后，在0.15HZ-100HZ的频带（一阶频响）下产生的电压，在随后5min内≤150uV(峰一峰）； 5.偏置电流耐受度：在整个持续时间内观测的电极对两端的电压变化≤100mV，在任何情况下，持续时间≥8h； 6.适配兼容性：可适配进口、国内麻醉监护仪器；
3 | 医用耗材 | H0003 | 免充气喉罩气道导管 | 双腔型、内镜型 | 国产 | 用于插入患者食道，为患者创建一个临时性的人工呼吸气道。 | 个 | 328 | 组成：双腔型由接头、罩囊、通气管、引流管组成；内镜型由接头、通气管、内镜通道、罩囊组成。 参数 ： 1、规格≥5种，应覆盖新生儿到成人。 2、罩囊应柔软舒适，解剖形态上与人体咽喉部贴合，避免压迫性创伤。 3、需配备独立氧气接口，心肺脑复苏操作中可以用于被动供氧，或被动气道管理。 4、耗材可用于急救，全麻手术及气管镜诊疗。 4、免充气喉罩气道导管应耐弯曲。 5、接头带绑带固定设计，方便固定， 同时配备固定绑带。 6、耗材应无菌提供，且环氧乙烷残留量≤10㎍/g。
4 | 医用耗材 | H0004 | 多功能手术解剖器 （电凝切割器） | 双极型 电刀笔类型：直形 笔长： 130mm±10% | 国产 | 用于需要采用电外科切割及凝血的开放性手术。供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。无菌一次性使用。 | 个 | 1100 | 组成：双极型产品采用医用不锈钢或铜合金等、绝缘层、滴水管、柄部、电缆线组成。 参数： 1、电极及功能管头部应圆整、表面光滑无毛刺，无明显机械损伤、变形、锋棱、毛刺。 2、柄部表面光滑、色泽均匀、防滑，无飞边、裂缝、划痕，指示按钮应明确、清晰易认。 3、电缆线的长度应≥1.5m。 4、电极头部的硬度≥125HV0.2。 5、电极头的表面粗糙度Ra值≤0.8μm。 6、电极头应耐高温，在进行切割和凝血使用时不应发生看得见的变形和腐蚀现象。 7、电极头与高频主机连用的插头或电源线导通良好，阻值＜10欧姆。 8、电极头耐腐蚀程度应达到YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》中规定的b级要求。 9、电气安全符合GB9706.1-2020和GB9706.202-2021的要求。 10、标准电磁兼容符合YY9706.102-2021和GB9706.202-2021要求。
5 | 医用耗材 | H0005 | 穴位贴敷治疗贴 | 50mm*70mm ，6片/包 | 国产 | 用于促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。 | 片 | 10 | 组成：由膏贴层和固定胶带组成。膏贴层由远红外陶瓷粉、压敏胶、无纺布及硅油纸组成。固定胶带由压敏胶、无纺布及硅油纸组成。产品为非无菌，一次性使用。 参数： 1、治疗贴表面应光洁、平整、厚度均匀、裁剪整齐、无漏涂、无脱膏。 2、膏贴层 长：70mm±10% 宽：50mm±10%，固定胶带长 100mm±10%，宽80mm±10%。。 3、治疗贴工作面的远红外发射波长在8μm～15μm的范围内。 4、治疗贴工作面在远红外发射波长内的法向比辐射率≥0.8。
6 | 医用耗材 | H0006 | 热敷贴 | 80mm*100mm，1贴/袋 | 国产 | 适用于促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。 | 贴 | 20 | 组成：热敷贴由发热袋、缓释热垫、固定胶带组成。产品为非无菌。 参数： 1、包装整齐、不允许破裂，印刷清晰，不允许脱落。 2、发热袋尺寸 长：100mm ±10% 宽：80mm±10%，固定胶带 长230mm±10% 宽 120mm±10%。 3、发热全程达到的温度最高值＜60℃。 4、升温时间＜20分钟。 5、温度保持在40℃以上的总时长≥6小时。 6、温度保证时间≥持续时间的50%。 7、产品应符合YY 0060-2018 《热敷贴（袋）》的要求。
7 | 医用耗材 | H0007 | 一次性使用埋线针 | （灭菌）0.5-1.8 | 国产 | 适用于“穴位埋线疗法”中线体的穴位内植入。 | 支 | 1.36 | 组成：本产品由衬芯座、针座、医用不锈钢针管、衬芯、保护套组成，产品无菌。 参数： 1、产品针尖应无毛刺、弯钩。 2、埋线针及针管应有良好的耐腐蚀性。 3、针座、衬芯座无明显毛边、毛刺、气泡等注塑缺陷。 4、针管外表面应光滑。 5、针管刻度线应清晰、无断线，相邻的两刻度线之间尺寸为10±0.5mm。 6、衬芯表面应光滑，能自由通过埋线针内腔，手感无阻滞。 7、针管与针座连接应正直，无明显歪斜。 8、针尖应锋利，穿刺力应≤1.70N。
8 | 医用耗材 | H0008 | 可吸收性外科缝线 | 不带针缝合线 缝合线规格：4-0 缝合线长度：2cm | 国产 | 主要用于普外科、妇科、妇产科手术中对人体组织的缝合、结扎。 | 包 | 7.5 | 可吸收性外科缝线由健康山羊肠衣中的胶原蛋白加工制成，肠衣中的主要成分是胶原蛋白，在人体内经酶解后被组织吸收。平制型，不带针，产品无菌，一次性使用。 参数： 1、符合YY 1116-2020 《可吸收性外科缝线（胶原蛋白线）》的要求。
9 | 医用耗材 | H0009 | 一次性使用医用无菌擦手纸 | 20cm*100m（±5%） | 国产 | 适用医护人员干手及物表擦拭。 | 卷 | 150 | 适用无菌纸巾分配器
10 | 医用耗材 | H0010 | 一次性射频等离子体手术刀头（电极） | 环状电极 工作端长度：279.0mm±5.0mm， 绝缘层长度：3.0mm±0.5mm， 外钢管直径：Ø1.2mm±0.2mm， 电极丝间距：5.0mm±0.5mm， 电极丝直径：Ø0.35mm±0.05mm | 国产 | 与射频等离子手术治疗设备配套使用，传导射频能量，用于人体组织的切割消融、凝固止血。 | 支 | 2600 | 设备：射频等离子体手术系统 型号：SPK100 品牌：安徽万维。组成：由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头、电缆线组成；无菌。 参数： 1、工作端金属材料表面粗糙度Ra值应≤3.2μm。 2、工作端金属材料硬度＞140HV0.2。 3、刀头内外电极与高频连接线应导通良好，其阻抗值应≤10Ω。 4、环氧乙烷残留量＜10μg/g。
11 | 医用耗材 | H0011 | 医用升温毯 | 上身毯100*120cm | 国产 | 对人体进行体外物理升温功能，达到辅助调节人体温度的目的。 | 个 | 285 | 【适用机型】医用升温毯，型号：WS100，品牌：振德医疗用品。 产品由无纺布组成。参数： 1、升温毯应具备环绕的通气管道，可引导热量均匀分布于人体核心及外周部分。 2、升温毯出风孔应无飞絮产生，利于维持手术室空气洁净，降低手术切口污染风险。 3、升温毯需有排液孔设计，保证在使用中无大量液体聚集在升温毯表面，避免患者发生压疮风险。 4、升温毯需要符合生物学相容实验。 5、升温毯毯型规格需求：可任意摆放折叠，基本可以满足所有体位的摆放，满足临床多体位需求；满足现代手术需求以及与医院手术床大小的配置。 6、升温毯需经环氧乙烷灭菌，灭菌后，细菌残留量≤10μg/g。 7、升温毯应材质柔软，可透X射线。
12 | 医用耗材 | H0012 | 医用升温毯 | 下身毯125*100cm | 国产 | 对人体进行体外物理升温功能，达到辅助调节人体温度的目的。 | 个 | 295 | 【适用机型】医用升温毯，型号：WS100，品牌：振德医疗用品。 产品由无纺布组成。参数： 1、升温毯应具备环绕的通气管道，可引导热量均匀分布于人体核心及外周部分。 2、升温毯出风孔应无飞絮产生，利于维持手术室空气洁净，降低手术切口污染风险。 3、升温毯需有排液孔设计，保证在使用中无大量液体聚集在升温毯表面，避免患者发生压疮风险。 4、升温毯需要符合生物学相容实验。 5、升温毯毯型规格需求：可任意摆放折叠，基本可以满足所有体位的摆放，满足临床多体位需求；满足现代手术需求以及与医院手术床大小的配置。 6、升温毯需经环氧乙烷灭菌，灭菌后，细菌残留量≤10μg/g。 7、升温毯应材质柔软，可透X射线。
13 | 医用耗材 | H0013 | 医用升温毯 | 全身毯220*100cm | 国产 | 对人体进行体外物理升温功能，达到辅助调节人体温度的目的。 | 个 | 330 | 【适用机型】医用升温毯，型号：WS100，品牌：振德医疗用品。 产品由无纺布组成。参数： 1、升温毯应具备环绕的通气管道，可引导热量均匀分布于人体核心及外周部分。 2、升温毯出风孔应无飞絮产生，利于维持手术室空气洁净，降低手术切口污染风险。 3、升温毯需有排液孔设计，保证在使用中无大量液体聚集在升温毯表面，避免患者发生压疮风险。 4、升温毯需要符合生物学相容实验。 5、升温毯毯型规格需求：可任意摆放折叠，基本可以满足所有体位的摆放，满足临床多体位需求；满足现代手术需求以及与医院手术床大小的配置。 6、升温毯需经环氧乙烷灭菌，灭菌后，细菌残留量≤10μg/g。 7、升温毯应材质柔软，可透X射线。
14 | 医用耗材 | H0014 | 皮肤消毒液 | 100mL/瓶 | 国产 | 适用于外科手消毒，注射部位完整皮肤的消毒。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌。 | 瓶 | 7 | 喷雾型 有效成份及含量：醋酸氯已定4.4g/L-5.4g/L,乙醇70.0%-75.0%（V/V)。
15 | 医用耗材 | H0015 | 一次性使用医用垫单 | 80cm*210cm | 国产 | 适用于临床预防交叉污染作铺垫使用。 | 个 | 5.5 | 由非织造布制成，5块/袋。一次性使用。 参数： 1、垫单如果是缝制的，应缝制牢固，针码平直均匀，不得有跳针、开线、漏缝；垫单如果是热合的，热合部分要牢固，成型整齐、均匀、四边平直。 2、垫单表面不得有破洞，应清洁、平整，不得有污渍。 3、非织造布规格应不小于18g/㎡，断裂强力：纵向≥20N,横向≥14N。 4、垫单应无菌。 5、垫单灭菌方式如果是环氧乙烷，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。
16 | 医用耗材 | H0016 | 一次性无菌输液延长管 | 150cm | 国产 | 本产品适用于输液管路的延长。临床使用时间不超过72小时。 | 个 | 3.5 | 一次性无菌输液延长管分为普通延长管、压力延长管两种。本产品为线性管状结构，由管体、公（母）接头、护帽组成，底座的连接口为6:100的鲁尔圆锥接头。
17 | 医用耗材 | H0017 | 一次性使用备皮包 | 普通，基本配置为：备皮刀、棉球，选用配置为：薄膜手套、海绵刷、敷料片、纱布叠片、包布、塑料镊子、软皂、托盘。 | 国产 | 供病人手术前剃除体毛、清洁皮肤用。 | 个 | 4
18 | 医用耗材 | H0018 | 碘伏消毒液 | 500mL | 国产 | 适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒，粘膜消毒仅限医疗卫生机构诊疗用 | 瓶 | 4.8 | 产品是以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为5.0g\L±0.5g\L。
19 | 医用耗材 | H0019 | 凡士林纱布 | 20cm*20cm*单层，脱脂纱布和医用凡士林制成 | 国产 | 凡士林纱布适用于创面保护及填塞、引流。 | 片 | 2.8
20 | 医用耗材 | H0020 | 离心管 | 50mL（尖底），蓝色双色盖，复合膜自封袋包装 | 国产 | 管体采用医疗级聚丙烯（PP）制成，管盖由蓝色双色螺旋盖与管体同材质PP，底部尖底设计，管身印有清晰印刻度（含最小分度） | 个 | 1.2
21 | 医用耗材 | H0021 | 棉球 | 脱脂500g | 国产 | 用于蘸取消毒液后对完整皮肤消毒使用 | 包 | 34
22 | 医用耗材 | H0022 | 棉球 | 脱脂50g | 国产 | 用于蘸取消毒液后对完整皮肤消毒使用 | 包 | 3.9
23 | 医用耗材 | H0023 | 透气胶贴 | 6cm*6cm | 国产 | 适用于三伏贴,三九贴，无纺布、热熔胶、珠光膜、防渗圈、离型纸 | 贴 | 0.3
24 | 医用耗材 | H0024 | 透气胶贴 | 12cm*12cm | 国产 | 适用于三伏贴,三九贴，无纺布、热熔胶、珠光膜、防渗圈、离型纸 | 贴 | 1.2
25 | 医用耗材 | H0025 | 透气胶贴 | 16cm*16cm | 国产 | 适用于三伏贴,三九贴，无纺布、热熔胶、珠光膜、防渗圈、离型纸 | 贴 | 1.2
26 | 医用耗材 | H0026 | 透气胶贴 | 15cm*20cm | 国产 | 适用于三伏贴,三九贴，无纺布、热熔胶、珠光膜、防渗圈、离型纸 | 贴 | 1.2
27 | 医用耗材 | H0027 | 可擦碘皮肤黏膜消毒液 | 500mL | 国产 | 适用于皮肤、粘膜消毒，粘膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。亦适用于婴幼儿（新生儿）皮肤消毒 | 瓶 | 36 | 有效碘含（g/100ml)0.45%~0.55%，醋酸氯己定含量A(g/100ml)0.028%~0.034%。
28 | 医用耗材 | H0028 | 纱布绷带 | 4.8cm*500cm*5列 | 国产 | 为纺织加工而成的卷状，用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 卷 | 3.6
29 | 医用耗材 | H0029 | 自粘弹性绷带 | 10cm*450cm | 国产 | 带状或简状,分为弹性或非弹性材料，使用脱脂全面线和氨纶包芯纱制造，非无菌提供，不予创面直接接触 | 卷 | 8.5
30 | 医用耗材 | H0030 | 避孕套 | 光面型，宽52±2mm，天然胶乳橡胶、10个/盒 | 国产 | 起到避孕、预防性传播性疾病 | 盒 | 3
31 | 医用耗材 | H0031 | 一次性接种环 | 10ul，聚苯乙烯 | 国产 | 实验室微生物培养 | 个 | 0.8
32 | 医用耗材 | H0032 | 一次性口垫 | 雾化、有舌，无舌，牙垫（大、中、小）。采用聚乙烯材质制成，非无菌 | 国产 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口辅助器械 | 个 | 0.7
33 | 医用耗材 | H0033 | 一次性小单 | 40cm*50cm | 国产 | 临床用于铺垫使用，防止交叉感染。 | 张 | 0.32 | A型中单是由纺粘热轧法非织造布制成；B型中单是经纺粘热轧法非织造布和聚乙烯薄膜缝制制成；C型中单是由淋膜非织造布制成。
34 | 医用耗材 | H0034 | 医用抗菌洗手液 | 500mL | 国产 |  | 瓶 | 12 | 本品是以三氯羟基二苯醚为主要有效成分的抗菌洗手液，三氯羟基二苯醚含量为0.25-0.30%(w/w)，另含有表面活性剂、保湿剂等。
35 | 医用耗材 | H0035 | 医用显影纱布块 | 30*40cm二层 | 国产 | 本产品由脱脂棉纱布和X光可检测钡线（片）加工而成，作为外科手术用辅料，具有X射线可探测功能 | 片 | 1.71
36 | 医用耗材 | H0036 | 泡腾消毒片 | 100片/瓶 | 国产 |  | 瓶 | 10 | 主要有效成分为三氯异氰尿酸钠，有效氯含量为500±50mg/片。
37 | 医用耗材 | H0037 | 病理级载玻片 | 抛光边45°角、50片/盒 | 国产 | 超白玻璃。载玻片是一种用于显微镜观察的透明玻璃，通常用于承载和固定生物样本或其他需要在显微镜下观察的材料，常用于生物学、医学、生物化学等领域的样本制备和观察。 | 盒 | 15.25
38 | 医用耗材 | H0038 | 组织固定液 | 5000mL，10%福尔马林 | 国产 | 中性缓冲福尔马林型：由40%甲醛、纯化水、磷酸盐组成。 供货公司需具备《危险化学品经营许可证》；营业执照注明危险化学品销售资格；具备危险货物道路运输许可证；生产厂家需具备：安全生产许可证；化学品安全技术说明书；通过ISO 14001或ISO 45003认证。 | 桶 | 100
39 | 医用耗材 | H0039 | 无水乙醇 | 2.5L，乙醇含量≥99.5%的酒精溶液 | 国产 | 实验室用化验、试验及科学实验用。供货公司需具备《危险化学品经营许可证》；营业执照注明危险化学品销售资格；具备危险货物道路运输许可证；生产厂家需具备：安全生产许可证；化学品安全技术说明书；通过ISO 14001或ISO 45003认证。 | 瓶 | 42
40 | 医用耗材 | H0040 | 二甲苯 | 2500mL | 国产 | 用于组织在切片脱水透明时起补充脱水作用。供货公司需具备《危险化学品经营许可证》；营业执照注明危险化学品销售资格；具备危险货物道路运输许可证；生产厂家需具备：安全生产许可证；化学品安全技术说明书；通过ISO 14001或ISO 45003认证。 | 瓶 | 70
41 | 医用耗材 | H0041 | 75%酒精消毒液 | 100mL | 国产 | 本产品是以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%（v/v）。供货公司需具备《危险化学品经营许可证》；营业执照注明危险化学品销售资格；具备危险货物道路运输许可证；生产厂家需具备：安全生产许可证；化学品安全技术说明书；通过ISO 14001或ISO 45003认证。 | 瓶 | 2
42 | 医用耗材 | H0042 | 75%酒精消毒液 | 500mL | 国产 | 本产品是以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±6%（v/v）供货公司需具备《危险化学品经营许可证》；营业执照注明危险化学品销售资格；具备危险货物道路运输许可证；生产厂家需具备：安全生产许可证；化学品安全技术说明书；通过ISO 14001或ISO 45003认证。 | 瓶 | 5.7
43 | 医用耗材 | H0043 | 75%酒精消毒液 | 2500mL | 国产 | 本产品是以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±6%（v/v）供货公司需具备《危险化学品经营许可证》；营业执照注明危险化学品销售资格；具备危险货物道路运输许可证；生产厂家需具备：安全生产许可证；化学品安全技术说明书；通过ISO 14001或ISO 45003认证。 | 瓶 | 28.5
44 | 医用耗材 | H0044 | 95%酒精消毒液 | 500mL | 国产 | 本产品是以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为95%±5%（v/v）。供货公司需具备《危险化学品经营许可证》；营业执照注明危险化学品销售资格；具备危险货物道路运输许可证；生产厂家需具备：安全生产许可证；化学品安全技术说明书；通过ISO 14001或ISO 45003认证。 | 瓶 | 6
45 | 医用耗材 | H0045 | 95%酒精消毒液 | 2500mL | 国产 | 本产品是以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为95%±5%（v/v）。供货公司需具备《危险化学品经营许可证》；营业执照注明危险化学品销售资格；具备危险货物道路运输许可证；生产厂家需具备：安全生产许可证；化学品安全技术说明书；通过ISO 14001或ISO 45003认证。 | 瓶 | 30
46 | 医用耗材 | H0046 | 直线型吻合器和钉仓 | 成钉高度2.0mm，缝钉排数2排，吻合长度60mm | 进口 | 用于消化道及胸部手术，用于内脏组织的横断及切除。由吻合器和钉仓组成。单个患者使用。无菌包装。 | 个 | 1650
47 | 医用耗材 | H0047 | 经皮胃造瘘套件 | 胃瘘用导管：15Fr（硅橡胶）； 胃壁固定器：20G不锈钢（SUS 304)； 持撑套（附带穿刺针）：16Fr； 固定板：导管一体(硅橡胶） | 进口 | 用于经皮给胃供给营养。一次性使用、无菌。 | 个 | 3000
48 | 医用耗材 | H0048 | 艾条 | 10个/盒、18mm*200mm（±1mm为正常范围） | 国产 | 主要用于艾灸，艾绒比例15∶1，热度高，少烟 | 盒 | 17.5
49 | 医用耗材 | H0049 | 钢脊热熔封套 | 5mm | 国产 | PET¦CT科室专用，用于装订报告/环保树脂，钢制脊背，可定性、防变形，让装订成品只立摆放更平整，长期保存不易弯曲 | 个 | 4.5
50 | 医用耗材 | H0050 | 钢脊热熔封套 | 7mm | 国产 | PET¦CT科室专用，用于装订报告/环保树脂，钢制脊背，可定性、防变形，让装订成品只立摆放更平整，长期保存不易弯曲 | 个 | 5
51 | 医用耗材 | H0051 | 钢脊热熔封套 | 9mm | 国产 | PET¦CT科室专用，用于装订报告/环保树脂，钢制脊背，可定性、防变形，让装订成品只立摆放更平整，长期保存不易弯曲 | 个 | 5
52 | 医用耗材 | H0052 | 吸头 | 200ul，聚丙烯材质 1000支/包 | 国产 | 搭配移液器，用于实验室少量或微量液体移取 | 包 | 38 | 非无菌 黄色加长吸头
53 | 医用耗材 | H0053 | 吸头 | 10ul，聚丙烯材质 1000支/包 | 国产 | 搭配移液器，用于实验室少量或微量液体移取 | 包 | 30 | 非无菌
54 | 医用耗材 | H0054 | 灭菌吸头 | 1mL、聚丙烯材质 ，盒装 96支/盒 | 国产 | 搭配移液器，用于实验室少量或微量液体移取 | 盒 | 25 | 无菌
55 | 医用耗材 | H0055 | 一次性吸头 | 8*71mm，蓝色1mL，非无菌，聚丙烯材质500支/包 | 国产 | 搭配移液器，用于实验室少量或微量液体移取 | 包 | 40 | 非无菌
56 | 医用耗材 | H0056 | 射频消融电极针 | 单极、有水冷却功能、工作尖端固定，针体外径18G(伯明翰BWG线规规格），针体长度7cm，固定工作尖端长度7mm，单支装。 | 国产 | 用于对肝脏肿瘤、甲状腺良性结节进行消融治疗。 | 个 | 9800 | 【适用机型】射频消融治疗系统，品牌：伽奈维，型号：CR-S2000。
57 | 医用耗材 | H0057 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 麻面、无粉，高弹性，不易损坏 | 国产 | 高弹性，不易损坏 | 付 | 1.4 | 每盒100付
58 | 医用耗材 | H0058 | 血压计袖带 | 36-43cm，由布套、粘扣带、气管和接头组成。 | 国产 | 与无创血压设备配套使用，用于测量无创血压。 | 个 | 28
59 | 医用耗材 | H0059 | 医用缝合针 | 消化9支装：圆1/2弧7*17 2支、角1/2弧7*17 1支、圆1/2弧6*20 2支、圆1/2弧12*28 2支、角1/2弧12*28 2支 | 国产 | 产品供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。产品由YB/T 5219-93标准中规定的30Cr13不锈钢钢丝制成 | 套 | 18.5
60 | 医用耗材 | H0060 | 按摩滋润油 | 180mL、植物油 | 国产 | 中西医用手法治疗使用 | 瓶 | 12
61 | 医用耗材 | H0061 | 包装袋 | 300mm*70m，产品由透明的PET\PE复合膜与特卫强材料烫合 | 国产 | 适用于需要过氧化氢(H202）等离子体灭菌的医疗器械灭菌包装。 | 卷 | 2600
62 | 医用耗材 | H0062 | 包装袋 | 200mm*70m，产品由透明的PET\PE复合膜与特卫强材料烫合 | 国产 | 适用于需要过氧化氢(H202）等离子体灭菌的医疗器械灭菌包装。 | 卷 | 2250
63 | 医用耗材 | H0063 | 包装袋 | 100mm*70m，产品由透明的PET\PE复合膜与特卫强材料烫合 | 国产 | 适用于需要过氧化氢(H202）等离子体灭菌的医疗器械灭菌包装。 | 卷 | 1300
64 | 医用耗材 | H0064 | 包装袋 | 150mm*70m，产品由透明的PET\PE复合膜与特卫强材料烫合 | 国产 | 适用于需要过氧化氢(H202）等离子体灭菌的医疗器械灭菌包装。 | 卷 | 2160
65 | 医用耗材 | H0065 | 病理瓶 | 10mL，聚丙烯PP | 国产 | 适用于多种类型组织的固定运输使用，能耐受多种成分固定液 | 个 | 1
66 | 医用耗材 | H0066 | 弹性绷带 | 10cm*450cm | 国产 | 采用棉纱布、无纺布和氨纶弹性丝为基材，涂上胶粘剂而制成，可自粘。不与创面直接接触。紧急处理时需要处理或包扎，压迫止血功能 | 个 | 4.8
67 | 医用耗材 | H0067 | 多功能卫生床垫 | XL型，由无纺布，绒毛浆(卫生纸），高分子吸收树脂(可选配），PE膜组成 | 国产 | 本产品用于卧床病人保洁，或用于妇科检查保洁，属于非无菌产品 | 个 | 1.8
68 | 医用耗材 | H0068 | 耳穴贴 | 单珠，600/盒 | 国产 | 籽由石竹科植物麦蓝菜的成熟种子制成,胶布由医用黏性胶布制成。用于中医耳穴刺激、可通过外力刺激作用疏通经络，调节机体功能，从而达到舒缓疼痛的目的。 | 盒 | 18.5
69 | 医用耗材 | H0069 | 肺功能纸接口 | 70mm(长度）*25mm（直径），纯木浆用纸，平行螺纹纸浆纸管 | 国产 | 用于连接肺功能仪传感器前端，辅助受检者检测肺功能 | 个 | 1.2
70 | 医用耗材 | H0070 | 女性拭子 | 杆长度为150mm，由拭子头、拭子杆、试管、试管塞组成。 | 国产 | 该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。供人体自然腔道，如鼻腔、口腔、阴道、尿道口等部位沾取生物样本检验用。 | 个 | 0.35
71 | 医用耗材 | H0071 | 输液贴 | 70mm*35mm*100片 | 国产 | 本产品由基材（无纺布，聚氨酯（PU）膜和聚乙烯（PE) 复合膜）、热熔胶（医用压敏胶）、敷芯 （不含药）、防粘纸组成，其中敷芯为可选组件。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用；也可用于婴儿脐带创面保护 | 片 | 0.05
72 | 医用耗材 | H0072 | 塑料手套 | 聚乙烯（PE）树脂类、中号麻面100付/袋 | 国产 | 采用聚乙烯和乳胶材质制造。有足够的强度和组个性能。非无菌，一次性使用。用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 | 袋 | 3
73 | 医用耗材 | H0073 | 无菌手术刀片 | 23#、11#、不锈钢 | 国产 | 手术刀片装于手术刀柄上作切割软组织用 | 片 | 0.4
74 | 医用耗材 | H0074 | 无菌手套 | 6.5#—8#，天然橡胶胶乳、无粉、麻面 50付/盒 | 进口 | 适用于外科医生、医疗护理人员或类似人员在无菌条件下的手术和检查过程中戴在手上、作为防护隔离。 | 付 | 2.5
75 | 医用耗材 | H0075 | 消毒湿巾 | 80片，含酒精 | 国产 |  | 包 | 10 | 水刺无纺布、RO纯净水、含投放75°酒精（10%-15%)、西吐氯铵（0.035-0.055%)
76 | 医用耗材 | H0076 | 心电记录纸 | 80mm*20mm，≥58gsm长效热敏原纸 | 国产 | 适用于心电图机打印记录 | 卷 | 9
77 | 医用耗材 | H0077 | 心电记录纸 | 50mm*30mm，≥58gsm长效热敏原纸 | 国产 | 适用于心电图机打印记录 | 卷 | 6.5
78 | 医用耗材 | H0078 | 血糖试纸条 | 50人份 | 国产 | 产品由弹簧、保护帽、采血针触发器、后盖、针体、针体连接件和外壳组成，针体采用06Cr19Ni10不锈钢丝制成。 | 盒 | 65
79 | 医用耗材 | H0079 | 一次性孔巾 | 60*60cm，非织造布或淋膜非织造布 | 国产 | 用于临床防止交叉污染、作铺垫使用 | 个 | 0.9
80 | 医用耗材 | H0080 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 全透明调节式，下叶长L 113±5mm、视野口宽度W 28±5mm、叶宽b 28±2mm、后端外口高度最大档h45±5mm | 国产 | 适用于妇产科检查用。 | 个 | 1.5
81 | 医用耗材 | H0081 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 半透明调节式，下叶长L 113±5mm、视野口宽度W 28±5mm、叶宽b 28±2mm、后端外口高度最大档h45±6mm | 国产 | 适用于妇产科检查用。 | 个 | 0.8
82 | 医用耗材 | H0082 | 一次性使用换药盒 | 腰型 塑料 | 国产 | 临床用于为患者创面换药用 | 个 | 0.36
83 | 医用耗材 | H0083 | 一次性使用捆扎止血带 | 内径5*外径7、40米 乳胶 | 国产 | 用于采血和静脉注射捆扎使用 | 个 | 1.7
84 | 医用耗材 | H0084 | 一次性使用胃镜检查包 | 组合件包装。胃镜检查包基本配置由咬口、检查手套或薄膜手套组成；选用配置由脱脂棉球、医用检查垫、一次性使用敷料镊、棉片组成。非灭菌提供。一次性使用。 | 国产 | 供临床患者胃镜检查时用。 | 个 | 2.2
85 | 医用耗材 | H0085 | 一次性止血带 | 点联式 | 国产 | 一般采用高分子材料制成。非无菌提供。 | 个 | 0.6
86 | 医用耗材 | H0086 | 纸巾纸 | 双层厚，25cm*25cm，原生草浆 100包/件 | 国产 | 医院等机构擦拭秽物。 | 件 | 150
87 | 医用耗材 | H0087 | 紫外线高度指示卡 | 100片 | 国产 | 本产品由卡片纸、紫外线感光色块和标准色块组成，卡片纸中间为紫外线感光色块，两端分别为70HW/cm2和90μW/cm2的标准色块。适用于杀菌紫外线灯辐照强度的监测。 | 盒 | 85
88 | 医用耗材 | H0088 | 气管套管 | 14mm | 国产 | 产品用于插入患者气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。普通型、短型气管套管由底板、内管、外管、锁止帽、管芯柄组成； | 个 | 175
89 | 医用耗材 | H0089 | 无菌敷贴 | 10cm*15cm | 国产 | 主要用于手术后缝合创面及非慢性创口外敷用。敷贴由基带、粘胶层、吸收层、隔离层、保护层构成。 | 个 | 2.9
90 | 医用耗材 | H0090 | 无菌敷贴 | 10cm*15cm（引流） | 国产 | 主要用于手术后缝合创面及非慢性创口外敷用。敷贴由基带、粘胶层、吸收层、隔离层、保护层构成。 | 个 | 3.3
91 | 医用耗材 | H0091 | 无菌敷贴 | 10cm*40cm护创膜 | 国产 | 主要用于手术后缝合创面及非慢性创口外敷用。敷贴由基带、粘胶层、吸收层、隔离层、保护层构成。 | 个 | 7.8
92 | 医用耗材 | H0092 | 无菌敷贴 | 6*7cm | 国产 | 主要用于手术后缝合创面及非慢性创口外敷用。敷贴由基带、粘胶层、吸收层、隔离层、保护层构成。 | 个 | 1
93 | 医用耗材 | H0093 | 无菌敷贴 | 10cm*25cm | 国产 | 主要用于手术后缝合创面及非慢性创口外敷用。敷贴由基带、粘胶层、吸收层、隔离层、保护层构成。 | 个 | 3.8
94 | 医用耗材 | H0094 | 样本袋 | 12*15cm | 国产 | 用于人体组织标本、体液样本、病理切片、采样管、生物样本的存放、密封、转运和暂存。材质应无毒无味，化学性质稳定，不与标本发生反应；封口应牢固，防渗漏、防开启脱落；袋底应可直立放置，防止液体倾洒；袋身有可书写区域，可清晰标记标本相关信息；外观应高透明，便于观察。无毛刺、无破损、无杂质；厚度≥0.15mm（双面），抗拉强度高，抗穿刺、防撕裂。耐受温度：-20℃-60℃，满足常规冷藏运输环境。 | 个 | 0.17
95 | 医用耗材 | H0095 | 样本袋 | 15*21cm | 国产 | 用于人体组织标本、体液样本、病理切片、采样管、生物样本的存放、密封、转运和暂存。材质应无毒无味，化学性质稳定，不与标本发生反应；封口应牢固，防渗漏、防开启脱落；袋底应可直立放置，防止液体倾洒；袋身有可书写区域，可清晰标记标本相关信息；外观应高透明，便于观察。无毛刺、无破损、无杂质；厚度≥0.15mm（双面），抗拉强度高，抗穿刺、防撕裂。耐受温度：-20℃-61℃，满足常规冷藏运输环境。 | 个 | 0.17
96 | 医用耗材 | H0096 | 样本袋 | 24*36cm | 国产 | 用于人体组织标本、体液样本、病理切片、采样管、生物样本的存放、密封、转运和暂存。材质应无毒无味，化学性质稳定，不与标本发生反应；封口应牢固，防渗漏、防开启脱落；袋底应可直立放置，防止液体倾洒；袋身有可书写区域，可清晰标记标本相关信息；外观应高透明，便于观察。无毛刺、无破损、无杂质；厚度≥0.15mm（双面），抗拉强度高，抗穿刺、防撕裂。耐受温度：-20℃-63℃，满足常规冷藏运输环境。 | 个 | 0.45
97 | 医用耗材 | H0097 | 一次性使用标本杯 | 40mL 痰杯 | 国产 | 收集检验标本。材质塑料 | 个 | 0.7
98 | 医用耗材 | H0098 | 一次性使用导尿包 | 乳管型双腔标准型16Fr 乳管型双腔标准型14Fr | 国产 | 供临床导尿用。基本配置由乳胶导尿管（双腔球囊[2.7mm（Fr8）～7.3mm（Fr22）]）、橡胶检查手套(中号)和引流袋(1000m1)组成，选配由塑料镊子、导管夹、孔巾、治疗巾、纱布块、液体推注器（可含纯化水）、塑料试管、尿杯、海绵刷、碘伏棉球、硅油棉球和棉球组成；该产品以无菌状态提供，含纯化水的液体推注器经辐照灭菌，一次性使用。 | 个 | 15
99 | 医用耗材 | H0099 | 一次性使用灌肠包 | 1000mL | 国产 | 一次性使用灌肠包主要供直肠、乙状结肠检查手术前清洁肠道用。由塑料袋（1000ml）、导管、控制阀、肛门管作为基本配置、软皂、无纺布片、PE手套（大、 中、小号）、一次性使用橡胶检查手套（大、中、小号）、医用棉球 （含石蜡）、医用纱布片、塑料盘作为可选配置。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 个 | 6
100 | 医用耗材 | H0100 | 一次性使用荷包缝合针 | 双针、直型圆针，线长：700mm-1000mm | 国产 | 用于人体消化道组织的缝合。一次性使用荷包缝合针由针体和缝合线固定结合而成,针体采用30Cr13不锈钢丝制造，配以聚酰胺6（尼龙6）缝合线。无菌 | 个 | 58
101 | 医用耗材 | H0101 | 一次性使用会阴护理包 |  | 国产 | 供会阴护理时使用。一次性使用会阴护理包由基本配置托盘、镊子和选配项纱布叠片、塑料钳子、治疗巾、洞巾、薄膜手套、一次性使用医用橡胶检查手套、干棉球、海绵刷、碘伏棉球组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 个 | 2.6
102 | 医用耗材 | H0102 | 一次性使用乳胶胆管引流管 | 22Fr/24Fr | 国产 | 适用于胆道术后胆管引流时一次性使用。以天然浓缩胶乳为原料制成，由横梁、主管、体外端接口组成。 | 个 | 7.8
103 | 医用耗材 | H0103 | 一次性使用静脉输液针 | 0.5*19RWLB、0.6*24TWLB、0.7*24TWLB | 国产 | 产品临床配套一次性使用输液（血）器或注射器对人体静脉输注药液（或血液）用。该产品由保护套、针管、针柄、导管、针座组成。该产品采用环氧乙烷灭菌。 | 个 | 0.16
104 | 医用耗材 | H0104 | 一次性使用口咽通气道 | 10cm 中央通道型 | 国产 | 供医院对患者保持上呼吸道通畅时一次性使用。由通气管道和加强插入物组成。 | 个 | 6.8
105 | 医用耗材 | H0105 | 一次性使用面罩 | 输氧面罩 | 国产 | 输氧面罩主要供临床面罩式吸氧或雾化吸入用。一次性使用输氧面罩由面罩、接头和输氧管组成； 该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 个 | 13
106 | 医用耗材 | H0106 | 一次性使用镊子 | 尖头型12.5cm | 国产 | 用于临床一般治疗及护理时夹取物品使用。一次性使用镊子按形状和尺寸不同分为A型、B型、C型、D型四种规格型号。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，应无菌。一次性使用。 | 个 | 0.27
107 | 医用耗材 | H0107 | 一次性使用气管切开套管 | 10mm ， 12mm | 国产 | 产品供临床气管切开时畅通气管通道用。产品由内管、外管、垫片、底板、帽子、管芯塞及柄组成。 | 个 | 75
108 | 医用耗材 | H0108 | 一次性使用乳胶导尿管 | 双腔导尿管2.0mm（6Fr)-10.0mm（30Fr） | 国产 | 主要用于对患者泌尿系统引流、导尿。由导尿管、助插内芯（有或无）、导尿管塞（有或无）组成。 | 个 | 7.8
109 | 医用耗材 | H0109 | 一次性使用三通旋塞 | 由阀帽、阀座、开关、连接器、锥盖及延长管（可选）组成 | 国产 | 本产品主要适用于压力监测管路的连接、输液、输血、转向。由阀帽、阀座、开关、连接器、锥盖及延长管（可选）组成， | 个 | 2.25
110 | 医用耗材 | H0110 | 一次性使用输血器 | 0.9*26mmTWLB 带针 | 国产 | 适用于临床输血用。输血器结构组成为：瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、液体通道、滴管、滴斗、血液及血液成分过滤器、管路、流量调节器、注射件、外圆锥接头、外圆锥接头保护套组成、输液针、进气器件。无菌、无热原。 | 个 | 1.35
111 | 医用耗材 | H0111 | 一次性使用延长管 | 800mm | 国产 | 临床用于注射泵、输液泵配套注射、输液。结构1、由锁定内圆锥接头、软管、锁定外圆锥接头组成;结构2：锁定内圆锥接头、软管、过滤器（标称也径15um）结合外圆锥接头、锁定外圆锥接头组成；结构3：由内圆锥接头、软管、过滤器（标称孔15um）结合外圆锥接头组成。 | 个 | 2
112 | 医用耗材 | H0112 | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 18fr；20fr；24fr | 国产 | 供医院对膀胱或肾脏造瘘患者导尿引流时一次性使用。以天然浓缩胶乳为原料制成，主要由排液腔接头、管身、梅花头(菌状头)组成。 | 个 | 5
113 | 医用耗材 | H0113 | 一次性使用吸痰管 | 4.00mm(F12)、4.67mm(F14) | 国产 | 供临床吸痰使用。一次性使用吸痰管按接头型式不同分为A、B两种型号；根据管径不同A型分为2.00mm(F6)、2.67mm(F8)、3.33mm(F10)三种规格；B型分为4.00mm(F12)、4.67mm(F14)、5.33mm(F16)、6.00mm(F18)四种规格。吸痰管采用硅橡胶材料或输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 个 | 1.67
114 | 医用耗材 | H0114 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 瓶体、悬挂装置为分体式，单瓶 | 国产 | 供临床胸腔闭式引流用。一次性使用胸腔闭式引流瓶由瓶体、引流管、接头、悬挂装置组成，瓶体、引流管、接头采用符合GB/T 15593-1995的聚氯乙烯专用料制成，悬挂装置采用PE、ABS、EVT塑料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 个 | 21.5
115 | 医用耗材 | H0115 | 一次性使用引流管 | F32、F22、F28 | 国产 | 用于手术后引流。一次性使用引流管采用符合GB/T 15593-1995的软聚氯乙烯塑料,或符合YY/T 0031-2008的硅橡胶,或乳胶制成，金属导引丝采用GB/T 4240-2009中规定的06Cr19Ni10或其他奥氏体不锈钢丝制成；按导管外径不同分为18种规格[2.0mm（F6）~13.3mm（F40）]。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 个 | 5.6
116 | 医用耗材 | H0116 | 一次性使用引流管 | 32# 胸腔 | 国产 | 供临床外科引流用。一次性使用引流管由导管和接头组成，应无菌。 | 个 | 10.5
117 | 医用耗材 | H0117 | 一次性使用硬脊膜外麻醉套件 | 由麻醉导管和选配件不锈钢导丝、导管接头、导管定位器组成。 | 国产 | 本产品通过硬脊膜外麻醉穿刺针插入硬脊膜外腔，用注射器与连接器锥孔配合后注入麻醉药作麻醉和镇痛。由麻醉导管和选配件不锈钢导丝、导管接头、导管定位器组成。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 个 | 2.8
118 | 医用耗材 | H0118 | 一次性使用无菌注射针 | 0.5*60mm | 国产 | 本产品用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉注射或抽取药液时用。一次性使用无菌注射针由针管、针座和保护套组成。经环氧乙烷灭菌。 | 个 | 1.7
119 | 医用耗材 | H0119 | 经皮扩张气管切开管套件 | 7.5无钳 | 国产 | 供临床经环状软骨下区选择性控制插入气管切开套管，进行气道管理。产品由手术刀片、一次性使用无菌注射器、气管切开插管（固定带、内插管）、组织钳、穿刺针+导引套管、导丝、扩张器组成。 | 个 | 1390
120 | 医用耗材 | H0120 | 一次性负压引流器（人体废液收集装置） | 50mL | 国产 | E-1型 | 套 | 35 | 配合纤维支气管镜，收集痰液/灌洗液，用于细胞学、微生物学检测 灭菌：环氧乙烷灭菌，一次性使用
121 | 医用耗材 | H0121 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒134°C | 国产 |  | 盒 | 26 | 放置于灭菌包内，监测预真空蒸汽灭菌效果，变色判断灭菌是否合格。
122 | 检验检测试剂 | S0001 | 癌抗原CA15-3校准品 | C0:4*0.22 mL，C1:4*0.22 mL，C2:4*0.22 mL | 国产 | 本产品用于CA15-3项目检测时的校准。 | 盒 | 1140 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。
123 | 检验检测试剂 | S0002 | 癌抗原CA72-4校准品 | C0:4*0.22mL，C1:4*0.22mL，C2:4*0.22mL | 国产 | 本产品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪.对癌抗原CA72-4检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆中的癌抗原 CA72-4含量。 | 盒 | 665 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。含不同浓度人癌抗原CA72-4的人血清白蛋白缓冲基质的液体。校准卡。
124 | 检验检测试剂 | S0003 | 癌胚抗原（CEA）校准品 | C0:4*0.22 mL，C1:4*0.22 mL，C2:4*0.22 mL | 国产 | 本产品用于痛胚抗原项目检测时的校准。 | 盒 | 831 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。
125 | 检验检测试剂 | S0004 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | C0：6*0.3 mL，C1：6*0.3 mL | 国产 | 本产品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对丙型肝炎病毒抗体检测项目进行校准，以便定性测定人血清或血浆中的 丙型肝炎病毒抗体。 | 盒 | 456 | 【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。丙型肝炎病毒抗体校准品0（C0）：含牛血清白蛋白缓冲基质的液体；丙型肝炎病毒抗体校准品1（C1）：含丙型肝炎病毒抗体（小鼠）的牛血清白蛋白缓冲基质的液体；校准卡。
126 | 检验检测试剂 | S0005 | 促甲状腺激素校准品 | C0:4*0.55 mL，C1:4*0.55 mL，C2:4*0.55 mL | 国产 | 促甲状腺激素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对促甲状腺激素检测项目进行校准。 | 盒 | 831 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。C0为牛血清白蛋白缓冲基质的液体，C1-C2为含不同浓度人促甲状腺激素的人血清基质的液体。
127 | 检验检测试剂 | S0006 | 甲胎蛋白（AFP）校准品 | C0:4*0.28 mL， C1:4*0.28 mL，C2:4*0.28 mL | 国产 | 该试剂盒用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中甲胎蛋白的含量。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疔效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 | 盒 | 831 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。试剂1（Ra）：包被着抗甲胎蛋白，体（小鼠单抗，G）的超顺磁性微粒，悬浮于缓冲液，含历偏让，试科，心：抗甲胎蛋百抗体（尔鼠单抗，IgG）”碱性僻酸呻际记物稀释于缓冲液，含防腐剂：试剂3（Rc）：样本处理缓冲液，含防腐剂。
128 | 检验检测试剂 | S0007 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | C0:4*0.25 mL，C1:4*0.25 mL，C2:4*0.25 mL | 国产 | 用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或（和）血浆中的甲状腺球蛋白抗体含量。 | 盒 | 712.5 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。含不同浓度人甲状腺球蛋白抗体的牛血清白蛋白缓冲基质的液体。
129 | 检验检测试剂 | S0008 | 甲状腺球蛋白校准品 | C0:4*0.25 mL，C1:4*0.25 mL，C2:4*0.25 mL | 国产 | 用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对甲状腺球蛋白（Thyrog]obulin）检测项目进行校准，以便定量测定入血清或（和）血浆中的甲状腺球蛋白含量。 | 盒 | 712.5 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。含不同浓度人甲状腺球蛋白的牛血清白蛋白缓冲基质的液体。
130 | 检验检测试剂 | S0009 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | C0:4*0.22 mL，C1:4*0.22 mL，C2:4*0.22 mL | 国产 | 用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对抗甲状腺过氧化物确抗体（An1i-TP0)检测项目进行校准，以便定量测定人也清或（和）血浆中的抗甲状腺过氧化物醒抗体含量。 | 盒 | 698 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。含不同浓度人抗甲状腺过氧化物酶抗体的牛血清白蛋白缓冲基质的液体。
131 | 检验检测试剂 | S0010 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | C0:4*0.3 mL，C1:4*0.3 mL，C2:4*0.3 mL | 国产 | 本产品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对鳞状上皮细胞癌抗原检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中 的鳞状上皮细胞癌抗原的含量 | 盒 | 356 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。含不同浓度大肠杆菌重组鳞状上皮细胞癌抗原的牛血清白蛋白缓冲基质的液体、校准卡。
132 | 检验检测试剂 | S0011 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | C0：6*0.3 mL，C1：6*0.3 mL | 国产 | 本产品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对梅毒螺旋体抗体检测项目进行校准，以便定性测定人血清或血浆中的梅 毒螺旋体抗体。 | 盒 | 422.75 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。梅毒螺旋体抗体校准品0（C0）、梅毒螺旋体抗体校准品1(Ci）、校准卡。
133 | 检验检测试剂 | S0012 | 糖类抗原242校准品 | C0:4*0.3 mL，C1:4*0.3 mL，C2:4*0.3 mL | 国产 | 本产品用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中神经元特异性烯醇化酶(NSE)检测时的准确性或重复性的质量控制。 | 盒 | 356.25 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。
134 | 检验检测试剂 | S0013 | 糖类抗原50校准品 | C0:4*0.3 mL，C1:4*0.3 mL，C2:4*0.3 mL | 国产 | 本产品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对糖类抗原50检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的糖类抗 原50的含量。 | 盒 | 356 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。含不同浓度人糖类抗原50的牛血清白蛋白缓冲基质的液体、校准卡。
135 | 检验检测试剂 | S0014 | 糖类抗原CA19-9校准品 | C0:4*0.36 mL，C1:4*0.36 mL，C2:4*0.36 mL | 国产 | 本产品用于糖类抗原CA19-9项目检测时的校准。 | 盒 | 1140 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。
136 | 检验检测试剂 | S0015 | 细胞角蛋白19片段校准品 | C0:4*0.25 mL，C1:4*0.25 mL，C2:4*0.25 mL | 国产 | 本产品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对细胞角蛋白19片段检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆中的细胞角蛋白19片段含量。 | 盒 | 1069 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。含不同浓度大肠杆菌重组细胞角蛋白19片段的牛血清白蛋白缓冲基质的液体，校准卡。
137 | 检验检测试剂 | S0016 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | C0:4*0.3mL，C1:4*0.3mL，C2:4*0.3 mL | 国产 | 本产品用于乙型肝炎病毒e抗体检测时的校准。 | 盒 | 353.4 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。
138 | 检验检测试剂 | S0017 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | C0:4*0.35mL，C1:4*0.35mL，C2:4*0.35 mL | 国产 | 本产品用于乙型肝炎病毒e抗原检测时的校准。 | 盒 | 353.4 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。
139 | 检验检测试剂 | S0018 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 校准品0(C0):4*0.3mL，校准品1(C1):4*0.3mL，校准品2(C2):4*0.3mL。 | 国产 | 本产品用于乙型肝炎病毒表面抗原检测时的校准。 | 盒 | 353.4 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。校准品0（C0）：1瓶，每瓶2.0m或4瓶，每瓶0.3mL，含牛血清白蛋白缓冲基质的液体，含防腐剂； 校准品1（C1）和校准品2（C2）：各1瓶，每瓶2.0m或各4瓶，每瓶0.3 m，含重组乙型肝炎病毒表面抗原的牛血清白蛋白缓冲基质的液体，含防腐剂。
140 | 检验检测试剂 | S0019 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | C0:4*0.3mL，C1:4*0.3mL，C2:4*0.3 mL | 国产 | 本产品用于乙型肝炎病毒核心抗体检测时的校准。 | 盒 | 353.4 | 【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。
141 | 检验检测试剂 | S0020 | 游离甲状腺素校准品 | C0:4*0.25 mL，C1:4*0.25 mL，C2:4*0.25 mL | 国产 | 游离甲状腺素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对游 离甲状腺素检测项目进行校准。 | 盒 | 830 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。含不同浓度游离甲状腺素（化学合成）的人血清基质的液体。
142 | 检验检测试剂 | S0021 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | C0:4*0.25 mL，C1:4*0.25 mL，C2:4*0.25 mL | 国产 | 本产品用于游离前列腺特异性抗原项目检测时的校准。 | 盒 | 613 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。
143 | 检验检测试剂 | S0022 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | C0:4*0.3 mL，C1:4*0.3 mL，C2:4*0.3 mL | 国产 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对游离三碘甲状腺原氨酸检测项目进行校准。 | 盒 | 830 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。含不同浓度游离主碘甲状腺原氨酸(化学合成)的人血清基质的液体。
144 | 检验检测试剂 | S0023 | 肿瘤相关抗原CA125校准品 | C0:4*0.25 mL，C1:4*0.25 mL，C2:4*0.25 mL | 国产 | 本产品用于肿瘤相关抗原CA125检测时的校准。 | 盒 | 1140 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。
145 | 检验检测试剂 | S0024 | 总甲状腺素校准品 | C0:4*0.28 mL，C1:4*0.28 mL，C2:4*0.28 mL | 国产 | 总甲状腺素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对总状腺素检测项目进行校准。 | 盒 | 830 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。含不同浓度甲状腺素/(化学合成)的人血清基质的液体。
146 | 检验检测试剂 | S0025 | 总前列腺特异性抗原校准品 | C0:4*0.26 mL，C1:4*0.26 mL，C2:4*0.26 mL | 国产 | 本产品用于总前列腺特异性抗原项目检测时的校准。 | 盒 | 306 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。
147 | 检验检测试剂 | S0026 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | C0:4*0.3 mL，C1:4*0.3 mL，C2:4*0.3 mL | 国产 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析对总三碘甲状腺原氨酸检测项目进行校准。 | 盒 | 830 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞， 型号：CL-8000i。含不同浓度三碘甲状腺原氨酸(化学合成)的人血清基质的液体
148 | 检验检测试剂 | S0027 | 分化液 | 1000mL | 国产 | 用于人体组织样本切片染色过程中对苏木素染色后的样本进行分化处理 | 瓶 | 700 | 盐酸、乙醇。
149 | 检验检测试剂 | S0028 | PTH甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。鼠抗人PTH甲状旁腺素单抗 亚型：IgG2b 克隆号OTIB10
150 | 检验检测试剂 | S0029 | PTH甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 进口 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 1800 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。鼠单克隆抗体
151 | 检验检测试剂 | S0030 | Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。为纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为Myoglobin多克隆抗体
152 | 检验检测试剂 | S0031 | Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人Myoglobin抗体。
153 | 检验检测试剂 | S0032 | Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 6mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 1400 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人Myoglobin抗体。
154 | 检验检测试剂 | S0033 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。为纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为Langerin抗体
155 | 检验检测试剂 | S0034 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 1000 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。小鼠抗人Langerin单克隆抗体，亚型：IgG2b/κ；克隆号：12D6
156 | 检验检测试剂 | S0035 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 6mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 1900 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。小鼠抗人Langerin单克隆抗体，亚型：IgG2b/κ；克隆号：12D6
157 | 检验检测试剂 | S0036 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 100mL | 国产 | 用于免疫组织化学染色前的抗原修复 | 盒 | 98 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。主要成分为乙二胺四乙酸二钠，叠氮钠 三羟甲基氨基甲烷，盐酸（约90ml/L）
158 | 检验检测试剂 | S0037 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为AMACR/p504s抗体
159 | 检验检测试剂 | S0038 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人AMACR/p504s抗体，
160 | 检验检测试剂 | S0039 | CD2抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为CD2抗体
161 | 检验检测试剂 | S0040 | CD2抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 1100 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人CD2抗体。
162 | 检验检测试剂 | S0041 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体是稀释液配制而成。所含抗体为CD30抗体
163 | 检验检测试剂 | S0042 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人CD30抗体。
164 | 检验检测试剂 | S0043 | BCL-2抗体试剂（免疫组织化学法） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。由BCL-2抗体与抗体稀释液配制而成
165 | 检验检测试剂 | S0044 | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人bcl-2抗体。
166 | 检验检测试剂 | S0045 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成，所含的抗体为CD31抗体
167 | 检验检测试剂 | S0046 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人CD31抗体。
168 | 检验检测试剂 | S0047 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成，所含的抗体为Bcl-6抗体
169 | 检验检测试剂 | S0048 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人bcl-6抗体。
170 | 检验检测试剂 | S0049 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成，所含的抗体为CD34抗体试
171 | 检验检测试剂 | S0050 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人CD34抗体。
172 | 检验检测试剂 | S0051 | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成，所含的抗体为CD38抗体
173 | 检验检测试剂 | S0052 | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人CD38抗体。
174 | 检验检测试剂 | S0053 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为CD3抗体
175 | 检验检测试剂 | S0054 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人CD3抗体。
176 | 检验检测试剂 | S0055 | CAIX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为CAIX碳酸酐酶9抗体
177 | 检验检测试剂 | S0056 | CAIX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人CA IX抗体。
178 | 检验检测试剂 | S0057 | CD43抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为CD43抗体
179 | 检验检测试剂 | S0058 | CD43抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人CD43抗体。
180 | 检验检测试剂 | S0059 | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为CD45抗体
181 | 检验检测试剂 | S0060 | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人CD45抗体。
182 | 检验检测试剂 | S0061 | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为Calcitonin降钙素多克隆抗体
183 | 检验检测试剂 | S0062 | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人Calcitonin抗体。
184 | 检验检测试剂 | S0063 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为Caldesmon抗体
185 | 检验检测试剂 | S0064 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人Caldesmon抗体。
186 | 检验检测试剂 | S0065 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为CD5抗体
187 | 检验检测试剂 | S0066 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。小鼠抗人CD5单克隆抗体 亚型IgG1 克隆号UMAB9
188 | 检验检测试剂 | S0067 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为Calretinin抗体
189 | 检验检测试剂 | S0068 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人Calretinin抗体。
190 | 检验检测试剂 | S0069 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 进口 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 1400 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。该产品含有约24.5 μg兔单克隆抗体
191 | 检验检测试剂 | S0070 | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为CD138抗体
192 | 检验检测试剂 | S0071 | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人CD138抗体。
193 | 检验检测试剂 | S0072 | c-MYC抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为c-Myc抗体
194 | 检验检测试剂 | S0073 | c-MYC抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。兔抗人c-myc单克隆抗体，亚型兔IgG 克隆号EP121
195 | 检验检测试剂 | S0074 | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为CD15抗体
196 | 检验检测试剂 | S0075 | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。由CD15抗体和缓冲液组成。
197 | 检验检测试剂 | S0076 | CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为CD163抗体
198 | 检验检测试剂 | S0077 | CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人CD163抗体。
199 | 检验检测试剂 | S0078 | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为CD1a抗体
200 | 检验检测试剂 | S0079 | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。兔抗人CD1a单克隆抗体， 亚型：兔IgG 克隆号EP80
201 | 检验检测试剂 | S0080 | CD21抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 700 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为CD21抗体
202 | 检验检测试剂 | S0081 | CD23抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为CD23抗体
203 | 检验检测试剂 | S0082 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为细胞角蛋白19抗体
204 | 检验检测试剂 | S0083 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人细胞角蛋白19抗体。
205 | 检验检测试剂 | S0084 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 6mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 1400 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人细胞角蛋白（广谱）抗体。
206 | 检验检测试剂 | S0085 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。鼠抗人细胞角蛋白（广谱）单克隆抗体 亚型 IgG1 克隆号 AE1/AE3
207 | 检验检测试剂 | S0086 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为细胞周期蛋白D1抗体
208 | 检验检测试剂 | S0087 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。结构组成：抗人细胞周期蛋白D1抗体
209 | 检验检测试剂 | S0088 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为细胞角蛋白（高分子量）抗体
210 | 检验检测试剂 | S0089 | 细胞角蛋白CK34BetaE(高分子量)抗体试剂(免疫组织化学) | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。由细胞角蛋白CK34BetaE12抗体和缓冲液组成。
211 | 检验检测试剂 | S0090 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为DOG-1抗体
212 | 检验检测试剂 | S0091 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。抗人DOG1抗体。
213 | 检验检测试剂 | S0092 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为Desmin抗体
214 | 检验检测试剂 | S0093 | Desmin抗体试剂(免疫组织学) | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。由Desmin抗体和缓冲液组成。
215 | 检验检测试剂 | S0094 | ERG抗体试剂（免疫组织化学法） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为ERG抗体
216 | 检验检测试剂 | S0095 | ERG抗体试剂（免疫组织化学法） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。
217 | 检验检测试剂 | S0096 | TFE3抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为TFE3抗体
218 | 检验检测试剂 | S0097 | TFE3抗体试剂(免疫组织化学) | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。兔抗人TdT单克隆抗体 亚型兔IgG 克隆号 EP266
219 | 检验检测试剂 | S0098 | THY抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。为纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为THY抗体
220 | 检验检测试剂 | S0099 | 甲状腺球蛋白（TG）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。
221 | 检验检测试剂 | S0100 | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学法） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。由SOX-10单克隆抗体试剂组成
222 | 检验检测试剂 | S0101 | SOX10抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。由SOX10抗体和缓冲液组成。
223 | 检验检测试剂 | S0102 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。为纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为PAX-5抗体
224 | 检验检测试剂 | S0103 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。兔抗人Pax-5单克隆抗体 亚型兔IgG 克隆号 EP156
225 | 检验检测试剂 | S0104 | NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学法） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。由NKX3.1抗体试剂组成
226 | 检验检测试剂 | S0105 | Nkx3.1抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。由Nkx3.1抗体和缓冲液组成。
227 | 检验检测试剂 | S0106 | MyoD1抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。为纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为MyoD1抗体
228 | 检验检测试剂 | S0107 | MyoD1抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。兔抗人Myo D1单克隆抗体, 亚型: 兔IgG; 克隆号: EP212.
229 | 检验检测试剂 | S0108 | GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。兔抗人 GATA3单克隆抗体，亚型兔IgG 克隆号EP368
230 | 检验检测试剂 | S0109 | GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 6mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 1400 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。兔抗人 GATA3单克隆抗体，亚型兔IgG 克隆号EP368
231 | 检验检测试剂 | S0110 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。为纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为Galectin-3抗体
232 | 检验检测试剂 | S0111 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。小鼠抗人Galectin-3单克隆抗体 亚型IgG1 克隆号UMAB157
233 | 检验检测试剂 | S0112 | Glutamine Synthetase抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。由Glutamine Synthetase抗体和缓冲液组成。
234 | 检验检测试剂 | S0113 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。为纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为HMB-45抗体
235 | 检验检测试剂 | S0114 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。小鼠抗人Melanoma单克隆抗体 亚型 IgG1/k 克隆号HMB45
236 | 检验检测试剂 | S0115 | 甲状腺转录因子-1（TTF-1 SPT24）抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。为纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体
237 | 检验检测试剂 | S0116 | 甲状腺转录因子-1（TTF-1 SPT24）抗体试剂（免疫组织化学） | 7mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 1960 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。为纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体
238 | 检验检测试剂 | S0117 | 甲状腺转录因子-1（TTF-1 8G7G3/1）抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。
239 | 检验检测试剂 | S0118 | 甲状腺转录因子-1（TTF-1 8G7G3/1）抗体试剂（免疫组织化学） | 6mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 1400 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。
240 | 检验检测试剂 | S0119 | Inhibin,alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 盒 | 700 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。为纯化抗体经抗体稀释液配制而成。所含抗体为Inhibin α抗体
241 | 检验检测试剂 | S0120 | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 1000 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。由Inhibin, alpha抗体和缓冲液组成。
242 | 检验检测试剂 | S0121 | 精氨酸酶1（Arginase-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 2mL | 国产 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 盒 | 560 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。
243 | 检验检测试剂 | S0122 | 精氨酸酶1（Arginase-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。
244 | 检验检测试剂 | S0123 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 6mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 2880 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。小鼠抗人MLH1单克隆抗体，亚型: IgG2a; 克隆号: OTI4H4.
245 | 检验检测试剂 | S0124 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 6mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 2880 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。由MSH2抗体和缓冲液组成。
246 | 检验检测试剂 | S0125 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 6mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 2880 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。小鼠抗人MSH6单克隆抗体，亚型：IgG1；克隆号：UMAB258
247 | 检验检测试剂 | S0126 | 兔抗人雄激素受体（AR）单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 3mL | 国产 | 用于检测人体组织切片中的AR。对任何阳性或阴性结果的解读，应由资深的病理医生进行评估，不作为单独的诊断指标。 | 盒 | 1800 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。兔抗人AR单克隆抗体 亚型兔IgG 克隆号 EP120
248 | 检验检测试剂 | S0127 | BRAF抗体试剂(免疫组织化学) | 50测试/盒 | 进口 | 本试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 2500 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏， 型号：BenchMark GX。该产品含有约60 μg的小鼠单克隆抗体
249 | 检验检测试剂 | S0128 | 尿素｛14C｝呼气试验药盒 | 含尿素{14C}胶囊40粒 | 国产 |  | 盒 | 2040 | 【适用机型】幽门螺杆菌测试仪，品牌：海德威，型号：HUBT-20P。
250 | 检验检测试剂 | S0129 | SmoothMuscleMyosin抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 840 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏，型号：BenchMark GX。
251 | 检验检测试剂 | S0130 | 甲状腺球蛋白(TG)抗体试剂(免疫组织化学法) | 6mL | 国产 | 本试剂在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒 | 1400 | 【适用机型】自动染片机，品牌：罗氏，型号：BenchMark GX。
252 | 检验检测试剂 | S0131 | SS琼脂平板 | 90mm；10块/包 | 国产 | 用于肠道菌的培养、分离和鉴定。 | 块 | 4.9
253 | 检验检测试剂 | S0132 | 沙保罗琼脂平板 | 90mm；10块/包 | 国产 | 用于真菌的培养、分离和鉴定。 | 块 | 4.9
254 | 检验检测试剂 | S0133 | 铜绿假单胞菌 | ATCC27853 | 国产 | 用于检测样本中的铜绿假单胞菌 | 盒 | 120
255 | 检验检测试剂 | S0134 | 白色念珠菌 | ATCC90028 | 国产 | 用于检测样本中的白色念珠菌 | 盒 | 380
256 | 检验检测试剂 | S0135 | 大肠埃希菌 | ATCC25922 | 国产 | 用于检测样本中的大肠埃希菌 | 盒 | 120
257 | 检验检测试剂 | S0136 | 金黄色葡萄球菌 | ATCC29213 | 国产 | 用于检测样本中的金黄色葡萄球菌 | 盒 | 155
258 | 检验检测试剂 | S0137 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | A1，B，O试剂各1支，10mL | 国产 | 手工，本产品用于 ABO 血型的反定型检测，不用于血源筛查，仅用于临床检验。 | 盒 | 103.99
259 | 检验检测试剂 | S0138 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 5mL/支 | 国产 | 该产品用于血型不规则抗体的筛查，本产品不用于血源筛查，仅用于临床检验。 | 盒 | 200
260 | 检验检测试剂 | S0139 | 酵母样真菌鉴定药敏板（比浊法） | 10人份 | 国产 | 用于酵母样真菌的鉴定和抗生素MIC检测。 | 盒 | 400 | 【适用机型】细菌鉴定及药敏分析系统，品牌：珠海迪尔，型号：DL-96A。
261 | 检验检测试剂 | S0140 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份 | 国产 | 用于进行临床致病菌(革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌)的鉴定和抗菌药物MIC的半定量分析。 | 盒 | 400 | 【适用机型】细菌鉴定及药敏分析系统，品牌：珠海迪尔，型号：DL-96A。
262 | 检验检测试剂 | S0141 | 需氧血培养瓶（比色法） | 40瓶/盒 | 国产 | 临床实验室通过体外培养，定性检测人体血液或其它在正常条件下无菌的体液中的需氧微生物时一次性使用。 | 盒 | 1520 | 【适用机型】全自动血培养系统，品牌：珠海迪尔，型号：BT120。
263 | 检验检测试剂 | S0142 | 厌氧血培养瓶（比色法） | 40瓶/盒 | 国产 | 临床实验室通过体外培养，定性检测人体血液或其他在正常条件下无菌的体液中的厌氧微生物时一次性使用。 | 盒 | 1680 | 【适用机型】全自动血培养系统，品牌：珠海迪尔，型号：BT120。
264 | 检验检测试剂 | S0143 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份 | 国产 | 肠杆菌/氧化酶阴性革兰阴性杆菌鉴定药敏板（比色/比浊法），用于肠杆菌和氧化酶阴性的革兰氏阴性杆菌的鉴定和抗菌药物MIC检测。 | 盒 | 400 | 【适用机型】细菌鉴定及药敏分析系统，品牌：珠海迪尔，型号：DL-96A。
265 | 检验检测试剂 | S0144 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份 | 国产 | 非发酵菌/氧化酶阳性革兰阴性杆菌鉴定药敏板（比色/比浊法），用于非发酵菌和氧化酶阳性的革兰氏阴性杆菌的鉴定和抗菌药物MIC检测。 | 盒 | 400 | 【适用机型】细菌鉴定及药敏分析系统，品牌：珠海迪尔，型号：DL-96A。
266 | 检验检测试剂 | S0145 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份 | 国产 | 葡萄球菌鉴定药敏板（比色/比浊法），用于触酶试验阳性的革兰氏阳性球菌的鉴定和葡萄球菌的抗菌药物MIC检测。 | 盒 | 400 | 【适用机型】细菌鉴定及药敏分析系统，品牌：珠海迪尔，型号：DL-96A。
267 | 检验检测试剂 | S0146 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份 | 国产 | 用于触酶试验阴性的革兰氏阳性球菌的鉴定和抗菌药物MIC检测。 | 盒 | 400 | 【适用机型】细菌鉴定及药敏分析系统，品牌：珠海迪尔，型号：DL-96A。
268 | 检验检测试剂 | S0147 | 棒状杆菌鉴定药敏试剂盒（比色/比浊法） | 10人份 | 国产 | 本产品用于棒状杆菌的鉴定及药敏检测。 | 盒 | 550 | 【适用机型】细菌鉴定及药敏分析系统，品牌：珠海迪尔，型号：DL-96A。
269 | 检验检测试剂 | S0148 | 奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定药敏试剂盒（比色/比浊法） | 10人份 | 国产 | 本产品用于奈瑟菌和嗜血杆菌的鉴定及药敏检测。 | 盒 | 550 | 【适用机型】细菌鉴定及药敏分析系统，品牌：珠海迪尔，型号：DL-96A。
270 | 检验检测试剂 | S0149 | 真菌药敏试剂盒（显色法） | 10人份 | 国产 | 本产品用于非苛养酵母菌包括假丝酵母菌属、隐球菌属和曲霉属对抗真菌药物的体外敏感性检测，测定最低抑菌浓度（MIC）。 | 盒 | 550 | 【适用机型】细菌鉴定及药敏分析系统，品牌：珠海迪尔，型号：DL-96A。
271 | 检验检测试剂 | S0150 | 结核分枝杆菌抗原MPT64检测试剂盒（胶体金法） | 25人份 | 进口 | 用于体外定性检测人痰培养物中的结核分枝杆菌抗原MPT64。 | 盒 | 1800 | 【适用机型】全自动分枝杆菌培养监测仪，品牌：碧迪，型号：BD960。
272 | 检验检测试剂 | S0151 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 100人份/盒 | 国产 | （宫颈细胞系列）100人份 | 盒 | 750 | 【适用机型】制片染色一体机，品牌：安必平，型号：LBP-2848。用于临床检验分析前细胞的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片。由细胞保存液、提取液、稀释液及制片器具组成。
273 | 检验检测试剂 | S0152 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 50人份/盒 | 国产 | （痰细胞、内窥镜刷取细胞、灌洗液细胞专用)50人份 | 盒 | 450 | 【适用机型】制片染色一体机，品牌：安必平，型号：LBP-2848。用于临床检验分析前细胞的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片。由细胞保存液、提取液、稀释液及制片器具组成。
274 | 检验检测试剂 | S0153 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 50人份/盒 | 国产 | （浆膜腔积液细胞系列)50人份 | 盒 | 440 | 【适用机型】制片染色一体机，品牌：安必平，型号：LBP-2848。用于临床检验分析前细胞的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片。由细胞保存液、提取液、稀释液及制片器具组成。